成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

口腔科口腔综合治疗椅比价采购文件

(SBBJ2022Y043)

- 项目：口腔综合治疗椅1台、预算4.8万元。

- 二、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

- 三、技术要求：

- 工作条件：

  - 进气压：0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min

  - 进水压：0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min

- 消毒系统

  - 在每次治疗后对所有手机管进行冲洗。

  - 防污染痰盂，痰盂下水口使用整体嵌合工艺，非玻璃胶粘合；加深设计，外壁挑高。

  - 侧箱内置消毒液专用水瓶，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；消毒液瓶容量不小于1200ml。

  - 箱壳可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色、防静电等。

- 口腔灯

  - 双模式LED感应灯

  - 常规模式（白光）：可感应或手动开关，照度可感应式无极调节，照度8000lux-30000lux

  - 光固化模式（黄光）：可感应切换，防止树脂过快固化

  - 色温：可调节范围为2300k-5500k

  - 三轴旋转

- 治疗椅

  - 按压式单手操作头枕，头枕长度可在0-150mm间调节

  - 靠背滑槽式传动结构，三点受力。

  - 靠背上窄下宽，符合9-11点位操作习惯。

  - 靠背俯仰范围：-4°-67°

  - 座椅升降范围：400mm-950mm

  - 座椅承重范围≥135kg

  - 坐垫长度：不小于1240mm±10mm，坐垫最宽处：不小于600mm±10mm

  - 靠背长度：不小于450mm±10mm，靠背最宽处：不小于510mm±10mm

  - 右扶手可上下翻转，角度不小于135°

  - 助手侧配急停保护装置，紧急情况下可一键断电。

  - 配防压脚功能，当治疗椅下降触碰到障碍物时会停止运动。

  - 配透明脚垫防护套

- 智能控制系统

  - 具有开机自检功能：智能故障检测系统，开机自动检测设备性能

  - 具有自我修复功能：电机信号器故障时，系统自动切换无记忆模式，椅位升降俯仰可正常使用。

  - 具有一键漱口功能：踩下可自动完成供水、口腔灯关闭（避免患者移动时眼睛受灯光影响）、漱口椅位、冲盂等所有步骤，再次踩下，即可恢复原状，继续治疗。

  - 具有灯椅联动功能：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启。

  - 具有智能复位功能：治疗结束后，按下按键，牙椅到达退出位，口腔灯同时关闭；进入治疗时，按下按键，恢复原治疗位，口腔灯自动复原至工作状态。

- 医生器械台

  - 下挂式器械台，器械托盘可独立旋转，配器械盘硅胶软垫，重量负载不小于2.5kg，不少于5个器械位。

  - 内置24V低压观片灯，亮度不小于2000cd/㎡。

  - 配主控面板，可控制治疗椅升降俯仰、漱口水加热、口腔灯、供水冲盂、记忆位、一键复位、一键漱口位等。

  - 可储存记忆椅位不少于3个，方便不同医生和不同治疗需求的治疗位。

  - 配三条四孔手机管：两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用；相比传统控制系统而言，三个系统独立工作，使用负荷均匀。

  - 配手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。

  - 气控式一键水气电开关：一键关闭水、气、电，自动泄压，延长管道寿命。

  - 配平衡臂制动方式为气控。

- 治疗箱

- 7.1、45°可转动箱体

- 7.2、玻璃痰盂可拆卸，并可向外、向侧箱内侧或向治疗椅侧旋转，范围不小于325°。

- 7.3、旋扣式过滤器：锥形腔体旋入设计，轻松拆装。

- 7.4、配具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W），温水维持在30至40度，与人体温度相近。

- 7.5、配置纯净水系统：储水瓶容量不小于1.3L，带一键开关，纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。

- 8、助手器械台

- 8.1、多角度旋转器械挂架，副控面板旋转角度不小于180°

- 8.2、助手副控面板配置须配置功能按键，包括包括：一键漱口位，冷关灯，冲盂供水，牙椅升降俯仰，漱口水加热，一键复位。

- 9、医生椅可进行坐垫升降、水平倾斜度调节，靠背高度和俯仰调节。坐垫高度可在425mm-580mm间调节。

10、配内置光固化机1套、内置洁牙机1套、内窥镜1套、低速马达直机弯机1套。

- 四、商务要求

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修五年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后30日内。

5、交货地点：送货到医院指定地点：口腔科。

6、安装调试：负责安装调试，不再另收费。

7、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另收费。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2022年11月18日至11月22日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、资格条件证明材料或承诺

- 3、产品注册证

- 4、厂家证照

- 5、供应商证照及简介

- 6、商务要求应答承诺

- 7、供应商法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 8、产品配置、技术参数及性能介绍

- 9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10、其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：姚老师   刘老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年十一月十七日