成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

医学检验中心全自动门诊检验流水线比价采购文件

(SBBJ2023Y011)

- 项目：全自动门诊检验流水线1套（包括血液细胞分析仪3台、血沉检测仪2台、推片机1台、阅片机1台、糖化分析仪1台，全自动凝血分析仪2台、全自动生化分析仪2台、全自动发光免疫分析仪1台）、预算4.5万元。

- 二、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

- 三、技术要求：

(一)全自动血液细胞分析流水线

1、全自动血液细胞分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推染片机、特定蛋白检测仪、全自动细胞形态学分析仪通过轨道连接组成。

2、全自动细胞计数和分类检测的综合速度≥400样本/小时，分析模块要求同一型号。

3、单台血液细胞分析仪全血计数及白细胞五分类检测（CD模式）速度≥110样本/小时。

4、提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。

5.、五分类血液细胞分析仪检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

6、可进行白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定等检测功能。

7、低值血小板检测：具有低值血小板检测功能，具有专用的低值血小板多倍进样模式。

8、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0~500）×109/L;红细胞：（0~8.6）×1012/L;血小板：（0~5000）×109/L。

9、单台血液分析仪血液分析报告参数需≥30项（不含直方图、散点图）。

10、单台血细胞分析仪血液模式需满足≥直方图2个，散点图≥7个。

11、具备体液检测功能，并能出具相应的报告参数。

12、流水线整体推片染色工作速度：≥120张玻片/小时。

13、推片染色机染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。

14、全自动血涂片制备仪具有自动和手动微量血推片模式，手动微量模式样本量≤40μl，可以连续进样，无需等待。

15、流水线全自动细胞形态学分析综合速度≥50T/小时。

16.、特定蛋白检测模块具备可同时检测CRP、SAA等功能。

（二）全自动血凝分析仪

- 1、连接方式：可支持多台单机凝血分析仪连接，接入流水线轨道。

- 2、检测原理：采用光学凝固法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。

- 3、单机检测速度：检测速度PT≥ 420T/h，DD检测速度≥ 300T/h。

- 4、测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III等。

- 5、检测通道≥20个，各检测通道可共用。

- 6、进样类型：轨道式连续进样，具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息，样本支持随意放入。

- 7、样本位≥200。

- 8、单机试剂位≥60。

- 9、独立的试剂装载区，实时在线更换试剂，不暂停测试不降速。

- 10、设备具备闭盖穿刺功能，无需拔盖直接穿刺进样。

- 11、独立反应杯≥1200个，自动导入，每次独立导入单个样本杯。

- 12、APTT纠正实验：支持APTT纠正试验自动化。

- 13、仪器LED光源，无需定期更换光源。

- 14、拥有独立急诊专用进样通道，急诊优先。

- 15、冰箱模式：关机后试剂盘具备独立制冷功能，试剂在机可≤8℃冷藏。

- 16、预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。

- 17、软件功能：配有中文操作系统，图形显示。

（三）全自动生化分析仪

- 1、样本架进样模式不少于三种：顺序、样本架号、条码模式。

- 2、样本容量应同时装载不少于30个样本架，即300个样本。

- 3、处理速度最大上载与下载速度不小于1000样本/小时。

- 4、急诊样本处理能力具有按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，急诊样本处理能力，按键控制急中急样本输入。

- 5、单模块生化测试：单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时，ISE测试≥600测试/小时，生化+ISE综合测试≥2400测试/小时。

- 6、样本处理模块具备去盖功能，支持高低试管，不同类型容器混合上样，自动识别有盖试管并去盖，去盖速度≥500管/小时；无需条码对齐缺口，自动旋转扫描；自动插到位，安全可靠吸样。

- 7、样本处理采用提篮式进样方式。

- 8、检测原理包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法。

- 9、单模块试剂系统≥140个试剂位，具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。

- 10、最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本。

- 11、最小试剂量≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能。

- 12、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能，具有独立的试剂pad可分屏显示及控制试剂盘功能。

- 13、温控系统采用非水浴和非油浴的方式，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养。

- 14、仪器单机模块可同时支持在线分析项目数≥70个，项目可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂。

- 15、最小样本量≤1.5μL，0.1μL递增。

- 16、仪器具备血清学指数分析，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示。

- 17、样本针携带污染率≤0.1ppm。

- 18、单模块比色杯≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染。

- 19、光学系统为光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强。

- 20、吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测。

- 21、拓展功能应具有模块化拓展功能，可以生化双模块级联；也可以与同品牌全自动免疫分析仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线。

- 22、软件功能应该具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理等功能，可汇总、存储、查询病人信息等。

（四）全自动化学发光免疫分析仪

- 1、检测原理：化学发光法或电化学发光法。

- 2、免疫分析速度，单模块检测速度≥500测试/小时；可连接流水线轨道，接入4~12个分析模块。

- 3、可拓展功能：支持模块拓展，可拓展同品牌生化及免疫分析模块，可连接单个或多个分析模块，适应不同的工作量。

- 4、急诊通道：具有独立急诊通道，有优先处理急诊样本的检测能力。

- 5、采用钢针加样，无需TIP头，节约成本；加样携带污染率<0.1ppm。

- 6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

- 7、样本位：每套系统一次性可添加样本数≥300个。

- 8、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个，料斗式散装反应杯进样。

- 9.、定标系统：所有项目均采用多点定标，校准点不多于3个点。

- 10、质控系统，可实现自动质控，条码自动识别质控项目。

- 11、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术。

- 12、支持试剂在线转载，可实现不停机加载试剂。

- 13、可开展急诊免疫检测项目（PCT、BNP、心肌标志物、孕酮、β-HCG等）。

- 14、检测项目的批内精密度、批间精密度均≤10%。

（五）全自动样本处理系统

- 1、匹配全中文操作软件，能够实现样本在线自动进样、自动离心、自动去盖、自动出样，包括条形码阅读器、数据信息管理系统、样本分析系统等，可实现全程自动化。

- 2、主传输轨道为磁动力（电驱动+磁悬浮轨道），无需额外空气压缩机提供动力，可提升流水线运行稳定性，为科室节省空间、降低噪音和能耗。

- 3、样本管在主轨采用单样本传输。

- 4、主体轨道≥3条，便于解决样本拥堵问题，支持急诊优先、复测样本优先检测。

- 5、流水线轨道可实现同品牌的生化、免疫分析仪连接，且可以扩展升级，满足后续医院实验室样本量增长需求。

- 6、进样单元处理效率≥400管/小时，进样单元纯进样处理速度≥750样本/小时。

- 7、进样单元能容纳不同规格的样本管进样，包括75mm & 100mm 样本管。

- 8、单个去盖单元自动开盖处理效率≥600样本/小时，能对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖。

- 9、单个离心单元处理效率≥280管/小时，离心机机械臂从轨道上单次抓取样品管≥5管。

- 10、单个出样单元容量≥400管；出样单元分类及出样速度≥750管/小时，可连续出样。

- 11、数据管理系统：能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息。

- 12、系统具有样本TAT时间实时监控功能，包括急诊、门诊样本的TAT管控，并能及时提醒TAT超时样本及其状态。

- 13、系统具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及其他自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。

- 四、商务要求（实质性要求)

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

2、若是挂网产品必须在“四川省药械集中采购及医药价格监督平台”中采购，成交价格不高于平台该产品历史最低价。

- 3、仪器验收合格三月内故障达三次换新机。

- 4、保修及维修：除人为因素损坏外，使用期内终生免费维修，维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院无法正常使用设备时间不超过一天）。

5、交货时间：合同签订后30日内。

6、交货地点：送货到医院指定地点。

7、安装调试：负责安装调试，不再另收费。

8、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另收费。

9、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

10、付款方式：验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2023年4月15日至4月19日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、设备报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格 - 型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 耗材报价表

| 序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 注册证名称 | 注册证号 | 适用仪器 | 生产厂家 | 供应商 | 商品代码 | 国家医保编码 | 挂网单价（元） | 供应商报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂（血红蛋白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂（有核红和总白细胞） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血细胞分析用染色液（有核红和总白细胞） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂（白细胞分类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 血细胞分析用染色液（白细胞分类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 血细胞分析用稀释液（网织红） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 血细胞分析用染色液（网织红） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 血细胞分析用溶血剂（特定蛋白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 血细胞分析用稀释液（通用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 探头清洁液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | C反应蛋白清洁液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 血浆凝血酶原时间（PT）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂盒（发色底物法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 全自动凝血反应杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 凝血分析用稀释液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 全自动凝血分析仪清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 全自动凝血分析仪洗针液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 总胆红素(T-bil-V)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 直接胆红素(D-bil-V)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总胆汁酸(TBA)(含校准品)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 总蛋白(TPⅡ)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5′-核苷酸酶(5′-NT)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 尿酸(UA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 尿素(UREA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 肌酐(CREA-S)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | β2-微球蛋白(β2-Mgii)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 胱抑素C(CysCII)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 肌红蛋白(MYO)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 同型半胱氨酸(HCYⅡ)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 血管紧张素转换酶(ACE)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 超敏C-反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 脂蛋白(a)[Lp(a)Ⅱ]测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)（含校准品）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 钙(Ca)测定试剂盒测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 镁(Mg)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 无机磷(PⅡ)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 铁(Fe)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 不饱和铁结合力（UIBC）（含校准品）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 葡萄糖(Glu-O)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 葡萄糖(Glu-HK)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | β-羟丁酸(β-HB)（含校准品）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 抗链球菌溶血素“O”(ASOII)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 类风湿因子(RFII)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 补体因子C3测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 补体因子C4测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 糖类抗原242测定试剂盒(CA242) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 糖类抗原50测定试剂盒(CA50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | B型脑钠肽（BNP）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 降钙素（CT）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 雌二醇(E2)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 雌三醇(E3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 孕酮(PROG)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 叶酸（Folate）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 总25-羟基维生素D（VD-T）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | C肽（C-Peptide）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 胰岛素（Insulin）定量测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 肾素（Renin）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 透明质酸（HA）测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 全自动免疫检验系统用底物液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 雌三醇(E3)测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、资格条件证明材料或承诺

- 4、产品注册证

- 5、厂家证照

- 6、供应商证照及简介

- 7、商务要求应答承诺

- 8、供应商法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 9、产品配置、技术参数及性能介绍

- 10、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 11、产品彩页等其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：姚老师   刘老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年四月十四日